- 表面张力仪参数及技术要求

应用：采用质量法对液体（如酒水、饮料等）进行表/界面张力测量。

1、表/界面张力测量范围：1…2000 mN/m，分辨率：±0.01 mN/m；

2、天平质量范围：100μg…220g，分辨率：100μg，精度：±100μg；

3、天平质量检测速度：最高达100个数据点/秒；

4、样品台：软件控制用不同速度进行样品台的高度定位，升降范围：80 mm，升降速度：46 nm/s…12 mm/s，升降精度：24 nm；

5、天平校正：内部自动校正或外部标准块手动校正；

6、循环水控温范围：-30~130℃；

7、2个Pt100温度探头测量温度范围：-60~450℃，精度：±0.01K；

8、测量探针自动碰撞保护装置；

9、全自动天平刀口锁定装置；

10、自动或手动校正功能的高精度电动力学补偿称重系统；

11、自动搅拌：软件控制一体化磁力搅拌；

12、挂式天平，附件自由悬挂，确保吊环/吊片与液面垂直接触，结合高精度的样品台位置控制，保证测量结果的准确性；

13、支持中文、英文、德文和法文软件操作界面。

二、配置要求

1、表/界面张力仪主机包（包含主机、张力软件、铂金环等）

2、铂金片（PT11 长度: 10 mm、宽度: 19.9 mm、厚度: 0.2 mm）

3、样品池（GS70 直径：70mm 6个/套）

三、质量保证

1、质保期：壹年，质保期自验收合格之日起计算。

2、在保修期内，如果有设备、部件损坏，供应商在收到损坏设备、部件后，一周内予以更换、维修，质保期内全部服务费和更换设备和零部件的费用由我公司承担。耗材及人为损坏不在保修之列。

3、质量保质期后，继续提供设备使用运行的技术支持，包括故障排除及零备件的供应。接到故障报告后，4小时内给予答复并提出明确解决方案。如故障问题仍无法解决，将在48小时内派员到现场解决问题保修期外8小时响应，3日内提出解决方案。