电子舌参数及技术要求

- 型号：TS-5000Z

- 品牌：日本INSENT

应用范围：对食品、药品等进行味觉感观指标分析。应用于食品、药品等产品质量控制、新品研发、投诉处理、产品打假、市场预测、产品评估等各种对味觉评估有要求的场合。

二、性能要求

保证产品的质量，规格和性能与投标文件所述一致；交货时向买方提供产品质量合格证书及有关安装使用等技术文件资料；

2.1、采用了同人舌头味觉细胞工作原理相类似的人工脂膜传感器技术，可以客观数字化的评价酒类，食品或药品等样品的苦味、涩味、酸味、咸味、鲜味、甜味等基本味觉感观指标，同时还可以分析苦的回味、涩的回味和鲜的回味（丰富度）等参数。

2.2、分别含有苦味传感器、涩味传感器、鲜味传感器、咸味传感器、酸味传感器，每一种传感器检测一种味觉指标，每支传感器可以单独使用检测相应的味觉指标。

2.3、传感器无需训练，直接可测未知样品。

2.4、每一种传感器检测一种味觉指标，每支传感器可以单独使用检测相应的味觉指标。如涩味传感器可单独独立使用，可检测单一味觉涩味、涩的回味，对其他味觉无响应。

2.5、放入样品，无需任何人工数学建模处理，在15分钟内得出样品的苦味值、涩味值、酸味值、咸味值、鲜味值、甜味值、苦的回味值、涩的回味值和鲜的回味（丰富度）值。

2.6、通过回味及先味测试可以检测样品的尖锐度，持久度等指标。

2.7、可以检测样品各味觉指标随时间变化的变化趋势

2.8、所有的味觉指标与人的味觉阈值相一致。

2.9、可以充分反映不同味觉物质之间相互作用的结果。

2.10、具有防电磁干扰技术，确保分析过程不受外界磁场的干扰，提供第三方权威机构检测报告。

2.11、含自动进样器，自动进样器内含水浴系统,通过软件全自动控制进样、分析等全过程，可以实现无人值守工作。

2.12、内置自我诊断功能，监测传感器工作的稳定性。

2.13、含独立连接在电子舌主机上触摸屏操作系统，具有操作导航功能

三、软件及服务器功能

3.1、软件须安装在防护级别更高的具有LINUX操作系统的数据管理服务器上。

3.2、实验数据分析采用单独另配的数据分析电脑登录连接数据管理服务器的方式进行分析。

3.3、具有数据库服务器功能，通过数据库服务器，可以一台主机控制多台电子舌分析仪器。

3.4、数据管理服务器支持连接5台以上的数据分析电脑，可以多台电脑通过互联网或者局域网进行远程数据库访问和结果分析等。

3.5、软件自动记录操作员的每一个操作步骤和检测的原始数据及分析结果等，所有记录信息不可删减、不可修改，有效保证数据结果的安全和有效。

3.6、软件具有直接获得味觉指标雷达图功能，二维味觉指标坐标图功能，并显示分析结果

3.7、软件具有味觉指标等高曲线图显示分析结果

3.8、软件具有味觉指标质量控制折线图功能，三维味觉指标立体图功能，味觉指标气泡三维球型图功能，味觉趋势分析图功能，味觉指标差异化比较显示图功能，并显示分析结果

3.9、软件具有可以进行多元回归分析和主成分分析功能，并显示分析结果

3.10、软件具有可进行分析数据修正分析功能，并显示分析结果

3.11、软件具有显示相关系数矩阵、平均值和标准偏差功能，并显示分析结果

3.12、软件具有可编辑宏命令批处理功能简化操作设置过程功能，并显示分析结果

3.13、软件全自动控制主机工作全过程，设置进样顺序、分析和清洗时间、分析次数等。

3.14、软件具有强大的数据分析功能，可进行数据存储和查看

四、技术要求

4.1、最多检测参数：酸味值、甜味值、苦味值、咸味值、鲜味值、涩味值、鲜的回味（丰富性）值、涩的回味值、酸苦的回味值、基本苦的回味值、盐酸盐类苦的回味值等

4.2、一种传感器检测一种味觉指标，每支传感器可以单独使用检测相应的味觉指标。如涩味传感器可单独独立使用，可检测单一味觉涩味、涩的回味，对其他味觉无响应。

4.3、测试味道全阈范围：±25 Ins,精度0.01Ins。

4.4、传感器稳定性：稳定样品，重复分析4次以上，标准方差RSD<3;化学配置的味觉标准溶液4次重复实验的标准方差RSD<1

4.5、味觉测试玻璃电极：通过陶瓷单点与液体结合，总长≤8cm，其中玻璃管长≤4.5cm，玻璃管外径≤7mm
4.6、味觉传感器：总长≤7cm，传感器外径≤7mm

4.7、仪器主机装有正负极两组味觉传感器安装头，独立测试相应的味觉指标。

4.8、插拔式更换传感器，可以只更换味觉膜探头，不更换电极芯，节省了耗材成本。

4.9、样品槽个数：36个； 测量样品数量：不少于10个

4.10、样品杯所需样品体积：35ml

4.11、响应原理：人工脂膜电势测量

4.12、传感器类型：人工脂膜传感器

4.13、含PT100温度传感器，实时监测被测样品中心温度，温度精度0.01度。

4.14、电子舌自带自动进样器，自动进样器内置在电子舌主机上，不接受外接其他品牌自动进样器。

4.15、自动进样器内含水浴槽系统，可对样品温度进行有效控制，即可升温又可降温。

4.16、自动进样器内含水浴槽系统，不接受外接其他品牌水浴槽系统，且仪器尾端含有进水口连接管和出水口连接管。

4.17、自动进样器内含水浴槽系统，水浴槽系统顶部配有2个18位的样品杯提升支架

4.18、数据管理服务器：采用PostgreSQL8规格DBMS数据库管理系统，APACHE2网络服务器

4.19、独立的触摸式控制屏：为了避免电磁干扰，独立连接在电子舌主机上，CPU为SH277,操作系统为LINUX，网络服务器为thttpd。

4.20、触摸式控制屏须为触摸式操作屏幕，不接受按键式操作。

4.21、电子舌主机含有MDR36型36针弹簧式接口，接口带夹紧装置，用于连接电子舌主机和控制触摸屏。

4.22、电子舌主机含有USB和LAN网络接口，用于连接电子舌主机和数据管理服务器。

4.23、具有防电磁干扰技术，确保分析过程不受外界磁场的干扰，提供第三方权威构检测报告。

五、标准配置

5.1、味觉分析系统主机， 内置水浴温控系统的自动进样器	1套

5.2、CA0 酸味传感器	2套

5.3、C00 苦味传感器	2套

5.4、AAE 鲜味传感器	2套

5.5、CT0咸味传感器	2套

5.6、GL1 甜味传感器	2套

5.7、AE1涩味传感器	2套

5.8、 数据管理服务器：DBMS数据库管理系统，APACHE2网络服务器  1套

5.9、 独立的触摸式控制屏：CPU为SH277,操作系统为LINUX  1套

5.10、 其他相关附件	1套

5.11、 品牌电脑（品牌Lenovo ,i7处理器，8G内存,1T硬盘，22英寸显示器） 1台

六、 售后服务及相关文件：

6.1、 供货商所提供的产品不能有知识产权纠纷，不能有未经授权的侵犯他人专利行为或其他可能导致采购人连带法律风险的行为。

6.2、主机免费保修1年（12月）以上（以安装调试结束开始计算）；

6.3、售后服务在24小时内能做出积极响应并安排出48小时内到达的计划；作为VIP重要使用客户，常年设有技术咨询和服务的技术专员；并为买方提供软件终身免费升级服务。

6.4、卖方保证所有产品均采用优质材料制成，并满足技术说明书中所述商品的性能指标。卖方保证在接到用户的服务通知起的48小时内给予答复，软件问题在48小时内解决，硬件问题如需返厂维修，则在收到返修仪器后6周内维修完毕并寄回给甲方。

6.5、10年内能提供相关备件及消耗材料。

6.6、到货安装培训：卖方保证由专业工程师提供现场安装及培训，免费对甲方技术人员进行技术培训，包括仪器原理，结构，操作，软件及日常维护知识；免费安装调试仪器，正常安装和培训时间以需要为准。

6.7、质保期24个月。质保期后，继续提供仪器设备使用运行的技术支持，包括故障排除及零备件的供应。免费保修期届满后五年内，所提供的零备件价格每年上浮幅度不高于5%。